| SPSPSPSP SPSPSPS SPSPSP SPSPS SPSP SPS |  | SPS L KICET 00XX-0000 |
| --- | --- | --- |
|  | 광촉매 적용 실외 공간에서의 가스상 오염물질 측정 방법. SPS L KICET 00XX-0000:XXXX |
| 한국세라믹기술원 2021년 XX월 XX일 제정 |  |  |

심  의 : 한국세라믹기술원 단체표준심사위원회

|  |  | 성명 |  | 근 무 처 |  | 직위 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (위 원 장) |  | 최철호 |  | 동신관유리공업주식회사 |  | 연구소장 |  |
| (위 원) |  | 김형기 |  | 한국화학융합시험연구원 |  | 전문위원 |  |
|  |  | 조 훈 식 |  | 한국건설생활환경시험연구원 |  | 본부장 |  |
|  |  | 이 태 규 |  | ㈜나노팩 |  | 대표 |  |
|  |  | 이 상 운 |  | 한국기계전기전자시험연구원 |  | 팀 장 |  |
|  |  | 문 부 식 |  | 대한산업안전협회 |  | 차장 |  |
| (간 사) |  | 최기인 |  | 한국세라믹기술원 |  | 책임 |  |

원안작성협력 : 한국세라믹기술원 분석센터, 대한산업안전협회 생활안전국

|  |  | 성명 |  | 근 무 처 |  | 직위 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (위 원 장) |  | 김선택 |  | 한국세라믹기술원 |  | 센터장 |  |
| (위 원) |  | 안욱성 |  | 한국세라믹기술원 |  | 수석 |  |
|  |  | 허승헌 |  | 한국세라믹기술원 |  | 책 임 |  |
|  |  | 이 명 규 |  | 한국세라믹기술원 |  | 선임 |  |
|  |  | 류지승 |  | 한국세라믹기술원 |  | 선임 |  |
|  |  | 문부식 |  | 대한산업안전협회 |  | 차장 |  |

목    차

표준열람 : e나라표준인증(http://www.standard.go.kr)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

제정단체：한국세라믹기술원       		     등    록 : 한국표준협회

제    정 : 2021년 00월 00일

심    의：한국세라믹기술원 단체표준심사위원회

원안작성협력：한국세라믹기술원 분석기술센터, 대한산업안전협회 생활안전국

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

이 표준에 대한 문의사항이 있을 시 e나라 표준인증 웹사이트에 등록된 표준담당자에게 연락 바랍니다.

이 표준은 산업표준화법 시행규칙 제19조 및 단체표준 지원 및 촉진운영 요령 제11조의 규정에 따라 매 3년마다 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

머  리  말	ii

1	적용범위	1

2	용어와 정의	1

2.1	접촉식 반응기(contact reactor)	1

2.2	시험 가스 공급장치(test gas supply equipment)	2

3	광촉매 적용 실외 공간의 가스상 오염물질	2

4	광원	2

5	접촉식 반응기를 이용한 측정	2

5.1	시험 가스 공급장치	2

5.2	접촉식 반응기	3

5.3	측정방법	4

5.4	계산	5

6	환경 대기 측정	6

6.1	휘발성 유기화합물	6

6.2	알데하이드류	8

6.3	질소산화물	11

6.4	이산화탄소	12

7	시험 보고서	13

참고문헌	14

해  설	15

A.1 제정 취지	15

A.2 다른 표준과의 차이점 비교	15

A.3 제정 작업 개요	15

# 머  리  말

- 이 표준은 한국세라믹기술원에서 원안을 갖추고 산업표준화법 시행규칙 제19조 및 단체표준 지원 및 촉진 운영 요령에 따라 한국세라믹기술원 단체표준심사위원회를 거쳐 제정된 단체표준이다.

이 표준은 저작권법의 보호 대상이 되는 저작물이다.

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 한국세라믹기술원장과 단체표준심사위원회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다.

단체표준

SPS L KICET 00XX-0000:XXXX

광촉매 적용 실내 공간에서의 가스상 오염물질 측정 방법

Test method for measuring of gaseous air pollutants at outdoor site applied photocatalytic materials

# 적용범위

이 표준은 이산화 타이타늄이나 기타 세라믹 재료와 같은 반도성 금속산화물로 만들어진 광촉매 재료, 또는 표면에 광촉매 막을 가지고 있는 재료를 사용하여, 실외 공간(건축물 외벽, 도로, 터널, 인도, 방음벽 등)에 적용하였을 때 가스상 오염물질의 측정 방법에 대하여 적용한다.

## 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS A ISO 80000-1, 양 및 단위 — 제1부: 일반사항

KS I ISO 7996, 대기-질소 산화물의 질량 농도 측정(화학 발광법)

KS I ISO 16000-26, 실내공기-제26부 : 이산화탄소(CO2) 시료채취 방법

KS L ISO 22197-1, 파인세라믹스-반도성 광촉매 재료의 공기 정화 성능 측정방법-제1부: 산화질소 제거

KS L ISO 22197-2, 파인세라믹스-반도성 광촉매 재료의 공기 정화 성능 측정방법-제2부: 아세트알데하이드 제거

KS L ISO 22197-3, 파인세라믹스-반도성 광촉매 재료의 공기 정화 성능 측정방법-제3부: 톨루엔 제거

KS L ISO 22197-4, 파인세라믹스-반도성 광촉매 재료의 공기 정화 성능 측정방법-제4부: 폼알데하이드 제거

KS L ISO 22197-5, 파인세라믹스-반도성 광촉매 재료의 공기 정화 성능 측정방법-제5부: 메틸메르캅탄 제거

# 용어와 정의

접촉식 반응기(contact reactor)

광촉매 재료 및 자재가 적용된 현장에서 가스상 오염물질이 광촉매 표면과 반응이 잘 되도록 얇은 공기층을 유지할 수 있도록 제작한 덮개 형태의 반응기

시험 가스 공급장치(test gas supply equipment)

표준 가스를 희석하여 일정한 농도, 습도, 유량으로 가스상 오염물질인 시험 가스를 공급하는 장비

# 광촉매 적용 실외 공간의 가스상 오염물질

광촉매 적용 실외 공간의 가스상 오염물질은 KS L ISO 22197 시리즈(KS L ISO 22197-1 ∼ KS L ISO 22197-5)에서 규정하는 시험항목으로 한다.

표 1 – 광촉매 적용 실외 공간의 가스상 오염물질 및 생성물질

| 구분 | 물질명 |
| --- | --- |
| 광촉매 반응에 의한 저감물질 | 산화질소, 휘발성 유기화합물, 알데하이드류 |
| 광촉매 반응에 따른 생성물질(지표물질) | 이산화질소, 이산화탄소 |

# 광원

기본적으로 광촉매 재료 및 자재가 적용된 현장에서의 실제 광 조건(예: 태양 광, 인공 광 등)으로 진행하는 것을 원칙으로 한다. 그러나, 현장의 사정이나 특수한 목적으로 추가 광 조사가 필요한 경우, KS L ISO 22197-1 또는 KS L ISO 17168-1에서 규정하고 있는 인공 광원을 사용할 수도 있다.

# 접촉식 반응기를 이용한 측정

## 시험 가스 공급장치

시험 가스 공급장치는 기본적으로 KS L ISO 22197-1의 시험 가스 공급 장치와 마찬가지로, 유속 조절기, 가습기, 가스 혼합 장치 등으로 구성된다.

시험 장치의 예는 그림 1과 같으며, 시험 가스 공급장치는 희석 및 혼합 장치를 거쳐 일정한 농도로 준비된 시험 가스를 접촉식 반응기에 연속적으로 공급한다.

시험 가스는 항목별로 KS L ISO 22197 시리즈(KS L ISO 22197-1 ∼ KS L ISO 22197-5)의 세부사항을 충족하여야 한다.

비고 시험 가스로는 일정한 농도의 표준 가스를 영점 보정용 가스로 희석하여 사용하지만, 실제 현장에서의 대기 중 오염물질 제거 성능을 파악하고자 하는 경우에는 현장의 환경 대기를 시험 가스로 공급할 수도 있다.

(표준 가스 적용시)

(환경 대기 적용시)

식별부호

1	시험 가스 공급 장치	6	질량 유량 조절기	11	 투광 창(암조건, 광조건)

2	공기 압축기	7	가습기	12   밀폐된 2중 칸막이

3	공기 정제 시스템	8	가스 혼합기	13	 광원(태양 또는 인공 광원)

4	표준 가스(오염 물질)	9	4방향 밸브	14	분석장치 또는 시료채취장치

5	압력 조절기	10	접촉식 반응기	15	배출

(대기적용시 암/광조건 동시측정)

그림 1 — 시험 장치의 구성

## 접촉식 반응기

접촉식 반응기는 그림 2와 같이 반응기 틀, 투광 창, 부착패드(밀폐재), 시험 가스 유입구, 시험 가스 유출구로 구성된다.

접촉식 반응기는 연속으로 주입되는 시험 가스를 속박하여 광촉매 건설 재료 표면으로 시험 가스가 충분히 공급될 수 있도록 장방형의 형상(예: 내부 폭 5 cm, 내부 길이 30 cm)을 가지는 것으로, 부착 위치(바닥 및 벽면 등)에 따라서 반응기의 크기와 무게 등을 조절할 수 있다. 반응기의 공기 층 두께는 최소한 약 (5.0 ± 0.5) mm이 유지 될 수 있도록 한다.

반응기 틀의 재질은 근자외선(near-UV light)의 조사에 견딜 수 있고, 시험 가스를 최소 한도로 흡수하는 재료(예: 아크릴 수지, 스테인리스 스틸, 불화탄소 폴리머 등)로 제작한다. 반응기의 투광 창은 300 nm 이상 파장의 자외선을 흡수하지 않고 빛을 최대로 투과시킬 수 있는 석영 또는 붕규산 유리를 사용한다.

시험 가스를 현장의 환경 대기로 적용하는 경우에는 접촉식 반응기는 광 조건과 암 조건 비교를 위해 두 개를 준비한다.

비고 반응기 창에 적용한 재질의 자외선 투과도 확인을 위하여 반응기 창 상단과 하단에서의 자외선을 측정하여 반응기 창의 투과도를 확인후 측정한다.

시험 가스 유입구

시험 가스 유출구

투광 창

반응기 틀

밀폐재

그림 2 — 접촉식 반응기 구성 예

## 측정방법

### 접촉식 반응기 부착

- 광촉매 적용 재료 및 자재의 표면이 깨끗하고 외관 상 유기물질에 의한 오염이 없고 손상되지 않은 부분을 측정 지점으로 선정한다.

- 기본적으로 측정 지점은 접촉식 반응기를 원활하게 부착할 수 있도록 충분히 넓고 평편한 곳을 선정해야 하며, 시험 가스의 유출이 최소화 될 수 있도록 재료 사이의 틈, 재료의 균열이나 파손이 없이 매끈한 곳으로 한다.

- 접촉식 반응기를 부착하고자 하는 지점에 오염물질에 의한 오염이 확인되면, 부드러운 솔로 주변을 정리하고, 광촉매 적용 표면에 정제수를 흘려 얼룩이나 먼지 등을 제거하고 드라이어로 충분히 말린다.

광촉매 적용 재료 및 자재 표면에 접촉식 반응기를 부착하고, 공기층의 두께는 약 5 mm가 되도록 조절한다. 접촉식 반응기의 밀폐를 위하여 반응기 테두리에 밀폐재(예: 오링, 실리콘 패드 등)가 재료 표면에 꼭 붙어 있도록 테이프, 고정재 등으로 단단히 부착시킨다.

비고	시험 가스의 유출을 막기 위하여 실리콘 페이스트 등과 같은 매움제를 이용하는 경우, 질소산화물 측정값에 영향을 미치는 화합물질이 방출될 수도 있다. 밀폐 및 부착에 이용할 재료는 NOx 분석기의 측정값에 영향을 미치지 않음을 확인하고 사용해야 한다.

### 시험 가스 공급 및 측정

- 시험 시작 전에 광촉매 반응이 일어나지 않도록 접촉식 반응기를 가림막(예: 암막천 또는 셔터 등)을덮어 부착된 반응기 내부로 광이 들어 가지 않도록 한다.

- 시험 가스 공급장치를 안정화시킨 후, 시험 가스 유입구에 연결하여 미리 농도를 알고있는 시험 가스를 일정한 유량으로 공급한다.

- 부착된 반응기에서 유출되는 시험 가스 농도가 30분 이상 일정하게 유지되고, 접촉식 반응기에서의 유출되는 시험 가스 농도 차이가 주입농도 대비 10 % 미만인 경우, 측정을 진행한다.

반응기를 덮고 있는 가림막을 제거하고, 3시간 ~ 5시간 동안 시험 가스 흐름을 유지한 상태에서 시험 가스 농도를 측정한다. 현장에 시공된 광촉매 건설 재료의 오염물질 제거 성능에 대한 이해를 돕기 위해, 시험 가스 농도 변화, 측정 온도, 습도, 광 강도 등은 별도로 측정하여 기록한다.

- 시험 종료 후 반응기에 밀폐 여부를 다시 한번 체크하고 이상이 없으면 시험 가스 공급을 중단하고, 부착된 접촉식 반응기를 분리한다.

- 비고	대기 중 가스상 오염물질의 제거 성능을 평가하고자 하는 경우에는 현장의 환경 대기를 암 조건과 광 조건 반응기의 시험 가스 유입구에 연결하여 가스상 오염물질 농도 변화 확인 시험을 동시에 진행하고, 세부 시험 조건은 시험 보고서에 상세히 기록한다.

## 계산

전체 측정 시간 동안 광촉매 반응에 의한 가스상 오염물질의 제거량은 식(1)에 의해 계산된다.

(1)

여기에서

：광촉매 반응에 의한 가스상 오염물질의 제거 양(mol)

：표준 상태(0 ℃, 101.3 kPa)로 환산한 시험 가스 유량(L/min)

：암조건 반응기 유출구에서의 가스상 오염물질 농도(L/L)

: 광조건 반응기 유출구에서의 가스상 오염물질 농도(L/L)

적분은 가스상 오염물질의 제거 성능 평가 시험을 시작 시간부터 종료 시간까지의 구간(분으로)에서 실시한다. 계산된 값은 KS A ISO 80000-1에 따라 소수 첫째 자리 값으로 표시한다.

한편, 단위 시간 동안 광촉매 적용 재료 및 자재의 단위 면적당 제거된 가스상 오염물질의 양은 식(2)에 의해 계산된다.

(2)

여기에서

：단위 시간 동안 광촉매 적용 재료 및 자재의 면적당 가스상 오염물질 제거 양(mol/cm2/hr)

：반응기 내부 면적(cm2)

: 전체 측정시간(hr)

계산된 값은 KS A ISO 80000-1에 따라 소수 첫째 자리 값으로 표시한다.

# 환경 대기 측정

## 휘발성 유기화합물

휘발성 유기화합물의 흡인 시료 채취는 ES 01804.2a(대기오염공정시험기준 환경 대기 중 유해 휘발성 유기화합물(VOCs) 시험방법-고체흡착법)를 따른다.

시료 채취장치는 그림 1과 같이 흡착관, 시료 채취용 흡인펌프, 유량계로 구성된다. 시료는 유속 0.01 L/min ~ 0.2 L/min으로 채취하고, 채취 부피는 1 L ~ 4 L로 한다.

농도를 예상할 수 없는 시료를 채취하는 경우에는 시료 채취 부피를 다르게 하여 3개 이상의 비교 시료를 취한다. 시료가 채취된 흡착관은 시료 채취선에서 분리하고 PTFE 패럴이 장착된 스크루 마개 부품으로 양끝을 막은 후 단단히 밀봉하고 직사광선을 피해서 서늘한 곳에 보관하여 이동한다. 이동 후에는 4℃ 냉장보관 하며 변화 가능성을 피하기 위해 시료는 시료 채취 후 1주 이내 분석한다.

그림 1 – 고체흡착관을 이용한 흡인 시료 채취 장치

### 분석

휘발성 유기화합물의 분석은 ES 01804.2a(대기오염공정시험기준 환경 대기 중 유해 휘발성 유기화합물(VOCs) 시험방법-고체흡착법)의 7.1 고체흡착 열탈착법을 따른다.

흡착관에 채취된 휘발성 유기화합물은 열탈착 장치를 이용하여 탈착한 후, 기체크로마토그래프/질량분석기에 주입하여 분석한다.

바탕 시료는 시료 채취에 사용한 동일한 흡착관을 사용하며, 실제 시료 채취(흡인 및 노출)를 하지 않은 상태에서 동일한 절차로 분석한다.

검정곡선 작성 시 표준시료의 농도는 가능한 미지시료의 농도가 포함될 수 있는 범위로 설정하여야 하며, 연속적으로 시료를 분석할 때마다 검정곡선을 작성하여 결정계수(R2)는 0.98 이상 되어야 한다.

표 2와 표 3에는 일반적인 휘발성 유기화합물의 열탈착 조건과 기체크로마토그래프/질량분석기 운전 조건을 나타내었으며, 그림 2에는 휘발성 유기화합물 표준물질의 크로마토그램 예를 나타내었다.

표 2 – 열탈착 장치 운전 조건의 예

| 탈착온도 | 280 ℃ ~ 320 ℃(흡착제에 따라) |
| --- | --- |
| 탈착유량 | 30 mL/min, 15 min |
| 저온농축 트랩 | 흡착제(Tenax TA) |
| 저온농축 흡착 온도 | -10 ℃ ~ 20 ℃ |
| 저온농축 탈착 온도 | 280 ℃ ~ 300 ℃ |
| 탈착시간 | 15 min ~ 20 min |

표 3 – 기체크로마토그래프/질량분석기 분석 조건의 예

| 기체크로마토그래프 |  |
| --- | --- |
| 주입기 온도 | 300 ℃ |
| 운반기체 및 유량 | 순도 99.999 %의 비활성 기체, (1.0 ~ 1.5) mL/min |
| 컬럼 | 길이 60 m, 안지름 0.25 mm, 두께 1.0 ㎛의 결합형(bonded) 100 % dimetylpolysiloxane |
| 온도 프로그램 | 40 ℃(4 min) – 4 ℃/min – 230 ℃ - 20 ℃/min – 280 ℃(10 min) |
| 질량분석기 |  |
| 인터페이스 온도 | 250 ℃ |
| 이온원 온도 | 200 ℃ |
| 이온화 방법 | 전자이온화(70eV) |
| 질량범위 | 35 m/z ~ 300 m/z |

식별부호

1: Hexane, 2: Chloroform, 3: 1,2-dichloroethane, 4: 4 2,4-Dimethylpentane, 5: 1,1,1-trichloroethane, 6: n-Butanol, 7: Benzene, 8: Carbon tetrachloride, 9: 1,2-dichloropropane, 10: Bromodichloromethane, 11: Trichloroethylene, 12: Isooctane, 13: n-Heptane, 14: Methyl Isobutyl Ketone, 15: Toluene, 16: Dibromochloromethane, 17: n-Butyl acetate, 18: n-Octane, 19: Tetrachloroethylene, 20: Ethylbenzene, 21: m,p-Xylene, 22: Styrene, 23: o-Xylene, 24: n-Nonane, 25: alpha-Pinene, 26: m-Ethyltoluene, 27: p-Ethyltoluene, 28: 1,3,5-trimethylbenzene, 29: o-Ethyltoluene, 30: beta-Pinene, 31: 1,2,4-trimethylbenzene, 32: n-Decane, 33: 1,4-dichlorobenzene, 34: 1,2,3-trimethylbenzene, 35: D-Limonene, 36: Nonanal, 37: n-Undecane, 38: 1,2,4,5-Tetramethylbenzene, 39: Decanal, 40: n-Dodecane, 41: n-Tridecane, 42: n-Tetradecane, 43: n-Pentadecane, 44: n-Hexadecane

그림 2 – 휘발성 유기화합물 표준물질의 크로마토그램 예

### 농도 계산

시료 중에 존재하는 개별 휘발성 유기화합물의 질량은 검정곡선의 감응 계수를 이용해 검출기 피크 면적으로부터 식(1)에 의해 계산한다.

mA=(AA−CA)bst    …………………………..........................(1)

여기서,  mA :  시료 중의 분석 물질 양(ng)

A A :  시료의 크로마토그램에서 분석 물질의 피크 면적

b st :  검정곡선 기울기

C A :  검정곡선의 세로축 절편, 만일 검정곡선이 원점을 지나면 C A = 0

시료 채취된 공기 중에 식별된 휘발성 유기화합물의 질량 농도는 다음 식(2)에 의해 계산한다.

ρA=(mA−mAo)v(25℃,1atm)   …………………………..........................(2)

여기서,  ρ A :  시료 채취된 공기 중의 분석 물질 농도(g/m3)

mA :  현장 시료 흡착관에 존재하는 분석 물질 질량(ng)

mA o : 바탕 시료 흡착관에 존재하는 분석 물질 질량(ng)

V(25℃, 1atm) :  환산된 시료 채취 부피(L)

채취한 공기는 다음 식(3)에 따라 25 ℃, 1 기압 조건으로 보정하여 그 값을 환산하여 사용한다.

V(25℃,1atm)=V×T(25℃)T2×P2P(1atm)   …………………………..........................(3)

여기서,  V(25℃, 1atm) :  25 ℃, 1 기압일때 기체의 부피(L)

T(25℃) :  25 ℃의 절대온도 (K)

P(1atm) :  1기압(atm)

V    :  실제로 채취한 기체의 부피(L)

T2   :  기체를 채취할 때의 절대온도(K)

P2   :  기체를 채취할 때의 기압(atm)

## 알데하이드류

알데하이드류의 흡인 시료 채취는 ES 01803.1(대기오염공정시험기준 환경 대기 중 알데하이드류-고성능액체크로마토그래피법)을 따른다. 카트리지는 4℃ 냉장보관하고 시료 채취전에 냉장 보관함에서 꺼내어 카트리지가 실온이 되면 폴리글러브를 착용한 다음 카트리지 마개를 제거하고 시료 채취장치에 그림 3과 같이 카트리지를 연결한다.

시료 채취 유속은 1.0 L/min ~ 2.0 L/min으로 채취한다. 시료 채취 시 알루미늄 호일 등을 이용하여 이용하여 2,4-디니트로페닐하이드라진(2,4-Dinitrophenylhydrazine, DNPH) 카트리지가 빛에 노출되는 것을 차단한다. 또한, 고순도의 요오드칼륨(KI)으로 충진된 오존스크러버는 DNPH 카트리지 전단에 연결하여 DNPH와 반응하는 오존을 제거해 준다.

채취된 시료 카트리지는 분석 시까지 냉장 보관한다. 냉장보관에서 분석까지의 기간은 30 일을 넘어서는 안 된다. 시료의 분석을 위해 실험실로 옮기는 동안에 냉장되지 않는 기간의 지속기간은 2일 미만으로 유지되어야 한다.

그림 3 – DNPH카트리지와 오존 스크러버를 이용한 흡인 시료 채취장치

### 분석

폼알데하이드 및 아세트알데하이드를 포함한 알데하이드류의 분석은 ES 01803.1(대기오염공정시험기준 환경 대기 중 알데하이드류-고성능액체크로마토그래피법)의 7.0 분석절차를 따른다.

DNPH-유도체화 폼알데하이드 표준용액을 아세토나이트릴로 희석하여 5 개 이상 농도단계의 표준시료를 제조하며, 이 때 표준시료의 농도는 미지시료의 농도가 가능한 검정곡선 범위 안에 포함될 수 있는 범위로 설정한다. 검정곡선 작성 시 표준용액의 농도는 DNPH-유도체화 폼알데하이드 농도를 사용한다. 검정곡선은 시료를 분석할 때마다 작성하며 결정계수(R2)는 0.98 이상 되어야 한다.

바탕 시료는 시료 채취에 사용한 동일한 흡착관을 사용하며, 실제 시료 채취(흡인 및 노출)를 하지 않은 상태에서 동일한 절차로 분석한다.

표 4에는 알데하이드류 분석을 위한 일반적인 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC) 운전 조건을 나타내었다. 그림 4에는 DNPH-폼알데하이드 유도체 표준용액의 HPLC 크로마토그램 예를, 그림 5에는 주요 알데하이드 및 케톤화합물 표준 혼합용액의 HPLC 크로마토그램 예를 나타내었다.

표 4 – HPLC 분석 조건의 예

| 운전인자 | 조건 |
| --- | --- |
| 유량 | 1.0 mL/min |
| 이동상 | 60 % 아세토나이트릴/40 % 물(체적비), 균등체 |
| 컬럼 | C-18 컬럼(안지름 4.6 mm × 250 mm) 또는 이와 동등 이상의 것, 온도제어는 필요치 않음 |
| 검출기 | 자외선(UV), 파장 360 nm |
| 머무름시간 | 1개의 C18 컬럼인 경우 7 min, 2개의 C18컬럼은 13 min |

그림 4 – DNPH-폼알데하이드 유도체 표준용액의 HPLC 크로마토그램 예

식별부호

1: Formaldehyde, 2: Acetaldehyde, 3: Acrolein, 4: Acetone, 5: Propionaldehyde, 6: Crotonaldehyde,

7: Butyraldehyde, 8: Benzaldehyde, 9: iso-Valeraldehyde, 10: n-Valeraldehyde, 11: o-Tolualdehyde,

12: m-Tolualdehyde, p-Tolualdehyde, 13: Hexaldehyde, 14: 2,5-Dimethylbenzaldehyde

그림 5 – 주요 알데하이드 및 케톤화합물 표준 혼합용액의 HPLC 크로마토그램 예

### 농도 계산

시료에서 추출한 DNPH-폼알데하이드 유도체의 분석 농도는 DNPH-폼알데하이드 유도체와 크로마토그램의 피크면적 검정곡선에 크로마토그램의 피크면적을 대입하여 산출한다. 아래 식(6)에 따라 산출된 DNPH-폼알데하이드 유도체의 분석농도(CA)를 이용하여 실내공기 중 폼알데하이드 농도로 한다.

CA=(AsVs−AbVb)v(25℃,1atm)×1000 …………………………..........................(6)

여기서,  C A  : 공기중 DNPH-폼알데하이드 유도체의 농도(µg/ m3)

As  : 시료 중 DNPH-폼알데하이드 유도체의 분석 농도(µg/ mL)

Ab  : 바탕 시료 중 DNPH-폼알데하이드 유도체의 분석 농도(µg/ mL)

Vs  : 시료 카트리지에서 추출된 용액의 총 부피(mL)

Vb  : 바탕 시료 카트리지에서 추출된 용액의 총 부피(mL)

V(25 ℃, 1atm) : 환산된 총 공기 채취 부피(L)

채취한 공기는 다음 식(7)에 따라 25 °C, 1기압 조건으로 보정하여 그 값을 환산하여 사용한다.

V(25℃,1atm)=V×T(25℃)T2×P2P(1atm) …………………………..........................(7)

여기서,  V(25℃, 1atm) :  25 ℃, 1 기압일때 기체의 부피(L)

T(25℃) :  25 ℃의 절대온도 (K)

P(1atm) :  1기압(atm)

V    :  실제로 채취한 기체의 부피(L)

T2   :  기체를 채취할 때의 절대온도(K)

P2   :  기체를 채취할 때의 기압(atm)

## 질소산화물

KS I ISO 7996에 규정된 화학 발광 NOx 분석장치는 정확한 NOx 농도 측정을 위하여 사용될 수 있다. 분석기는 시험 전에 NOx 제로 가스와 시험 가스의 범위에서의 농도를 이용하여 보정해야 한다.

그림 6 – 전형적인 NOx 분석장치 구성도

### 측정 및 관리

KS I ISO 7996에 따라 연속 모니터링을 실시하고, 시료 채취 조작은 다음과 같이 한다.

- 여과지의 상태, 입력시간 및 날짜를 확인한다.

- 측정지점이 여러 곳일 경우에는 미리 장소별로 고유번호를 부여하여 측정 시 기록 등을 구별한다.

- 시료 도입부에서 시료 공기의 누출 여부와 측정기기의 유량과 압력을 확인한다.

- 시료 공기의 온도와 압력을 기록한다.

- 전원을 넣어 이산화질소 농도의 지시값이 안정될 때까지 충분히 예열한다.

- 측정기기의 여러 가동 수치를 바르게 조절하기 위해 제조사의 취급 설명서를 따른다.

- 시료 공기를 채취하여 적당한 기록장치(차트, 데이터 다운로드 등)로 농도를 기록한다.

- 시료 채취 및 측정 중간에도 측정기기의 상태를 확인하여 고장 등 긴급한 상황 발생 시에는 신속한 조치를 취해야 한다.

### 교정 주기

- 분석 장비를 처음 구매했을 때

- 감응 특성에 영향을 주는 유지 보수를 했을 때

- 각 시료 채취의 전과 후 또는 분석기를 연속적으로 사용하는 경우에는 정기적으로 제로 가스와 표준 가스로 교정을 수행

- 제로드리프트(어느 일정기간동안 측정기기의 제로 가스의 영점에 대한 지시값의 변동)와 스팬 드리프트(어느 일정기간동안 측정기기의 표준 가스에 대한 지시값의 변동)가 허용 범위를 초과할 때

### 측정 결과

부피 농도(mg/mL)의 경우 소수점 이하 셋째 자리까지 구하여 표기한다(단, 측정기기의 분해능이 그 이상이면 넷째 자리에서 반올림하여 표기한다).

측정 결과는 측정일, 측정기기명, 측정성분, 측정기기의 조작조건, 측정자명, 기타 필요한 사항 등을 기록한다.

비고 단위환산 예: NO2 1 mg/mL = 1.88 mg/m3(25 ℃, 1 atm)

## 이산화탄소

이산화탄소 측정 방법은 KS I ISO 16000-26의 4에 따라서, 비분산 적외선분광법(non-dispersive infrared spectrometry; NDIR)으로 측정한다.

장치의 구성은 그림 7과 같이, 시료 도입부(시료 채취구 및 배관), 입자상 여과지, 유량 및 압력 조절기, 흡인 펌프로 구성되고 시료분석부는 시료 셀, 적외선 광원, 적외선 검출기, 증폭기, 디지털기록계로 구성된다.

분석기는 시험 전에 제로 가스와 시험 가스의 범위에서의 농도를 이용하여 보정해야 한다.

그림 7 – 전형적인 이산화탄소 분석장치 구성도

### 측정 및 관리

이산화탄소의 측정 및 관리는 KS I ISO 16000-26을 따르며, 연속으로 모니터링 한다.

### 교정 주기

이산화탄소 분석기의 교정주기는 질소산화물 분석기의 교정주기(7.3.2)와 동일하게 실시한다.

### 측정 결과

부피 농도(mg/mL)의 경우 일의 자리까지 구하여 표기한다(단, 측정기기의 분해능이 그 이상이면 소수점 첫 째 자리에서 반올림하여 표기한다). 측정결과는 측정일, 측정기기명, 측정 성분, 측정기기의 조작 조건, 측정자명, 기타 필요한 사항 등을 기록한다.

비고 단위환산 예: CO2 1 mg/mL = 1.80 mg/m3(25 ℃, 1 atm)

# 시험 보고서

시험 보고서는 다음의 정보가 포함되어야 한다.

- 이 표준에 대한 인용

- 측정 장소 명칭과 주소

- 측정 일자 및 기간

- 시료(측정)채취 지점 및 위치

- 광촉매 적용 재료 및 자재의 유형 및 면적

- 광원의 정보

- 시료 채취 시 환경조건 및 특이사항

- 분석 조건과 측정결과

- 이 표준에서 규정하지 아니하지만, 결과에 영향을 미칠 수 있는 세부사항

참고문헌

[1] KS I ISO 16017-1, 실내, 대기 및 작업장 공기-흡착 튜브/열 탈착/모세관 가스 크로마토그래피에 의한 휘발성 유기 화합물의 샘플링과 분석

[2] ES 01115, 대기오염공정시험기준-환경대기 시료채취방법

[3] ES 01803.1, 대기오염공정시험기준-환경대기 중 알데하이드류 - 고성능액체크로마토그래피법

[4] ES 01804.2a, 대기오염공정시험기준-환경대기 중 유해 휘발성 유기화합물(VOCs)시험방법 - 고체흡착법

[5] ES 09303.1a, 악취공정시험기준-황화합물–저온농축–모세관컬럼-기체크로마토그래피법

[6] ES 09303.2a, 악취공정시험기준-황화합물–저온농축–충전컬럼-기체크로마토그래피법

SPS L KICET 00XX-0000:XXXX

해  설

이 해설은 이 표준과 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다.

# A.1 제정 취지

광촉매는 광 에너지의 화학 에너지 변환과정에서 유기물질을 산화시키는 역할을 하는 물질로, 가장 활발하게 적용되는 분야는 강력한 산화-환원 반응을 통해 공기 중 유해가스를 효율적으로 제거하는 공기 청정 기술, 악취 유발 물질의 제거 기술, 물 속의 계면활성제 또는 유기물들을 분해하는 정수 기술 등과 같은 환경 산업 분야이며, 광촉매 성능 평가 방법에 대한 표준화 역시 환경 오염 물질의 제거 성능 평가 방법을 중심으로 진행되고 있다.

광촉매 재료의 공기 정화 성능 측정방법은 KS L ISO 22197 및 KS L ISO 17168 시리즈에 실험실 환경 조건에서의 관련 시험 방법이 규정 되어 있으나, 광촉매 적용 현장에서의 환경 조건(광 조사량, 오염물질 농도, 기후조건 등)에서의 환경 오염 물질 제거 성능을 평가할 수 있는 표준화된 방법은 아직까지 마련되어 있은 상황으로, 실제 환경 조건을 고려한 광촉매 적용 재료 및 자재를 현장에서 오염물질의 시료채취 및 성능 평가 기술의 확립이 시급히 요구되는 상황이다.

이 표준은 광촉매 재료가 적용된 실외 공간에서의 가스상 오염물질 농도 평가를 위한 시료 채취와 측정 방법을 규정하는 표준으로, 접촉식 반응기를 이용한 측정 방법과 환경 대기질 측정 방법을 정리함으로서, 광촉매 적용 실외 공간에서의 신뢰성 있는 측정 방법 제시를 통해 광촉매 산업 향상과 신뢰성 확보에 도움을 주는데 제정의 취지가 있다.

# A.2 제정 작업 개요

이 표준은 국토교통과학기술진흥원의 건설기술연구사업업의 ‘광촉매 재료 및 광촉매 적용 건설자재 표준화 기술 개발 (Study for the standardization of Test methods for evaluating the performance of photocatalysts and photocatalytic building/construction materials (Test chamber method))[과제번호 19SCIP-B149189-02]’을 통해 한국세라믹기술원에서 제정하였다.

SPS L KICET 00XX-0000:XXXX

SPS SPSP SPSPS SPSPSP SPSPSPS SPSPSPSP

Test method for measuring of gaseous

air pollutants at outdoor site

applied photocatalytic materials

ICS 81.060.30